BS-2000全自动闭口闪点测定仪

使

用

说

明

书

扬州市菲柯特电气有限公司

- 概述

全自动闭口闪点自动测定仪，用于测定石油产品的闭口闪点值，采用彩色液晶屏幕显示，全中文人机对话界面，触摸键盘，可预值温度、自动测量大气压强并修正实验结果、试验日期等参数，具有提示菜单，导向式输入，方便快捷。开放式、模糊控制集成软件，模块化结构，符合中华人共和国标准GB/T261-2008，广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。

- 适用标准及适用范围

本仪器是根据国家标准GB/261-2008所规定的要求设计制造的。本方法适用于石油产品用闭口杯在规定条件下加热到它的蒸气与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度，称为闭口杯法闪点。

三、仪器特点：

- 控制器采用高速CPU；±18bit多重积分高速高精度AD；硬件电路设计独特，贴片工艺；输入输出接口板采用无触点固态继电器，与控制器一体化设计；整机无可调电位器，具有高可靠性与高测量精度。

- 显示屏采用原装进口5.0英寸480×272像素点的真彩TFT LCD，图文显示细腻无锯齿，颜色艳丽，显示分辨率高；塑料注塑的一体化显示屏面框美观大方；全中文操作界面，显示直观。同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

- 采用人体感应式触摸按键，无机械触点，防尘防水，抗射频干扰，使用寿命长。

- 采用进口大气压力传感器，实时测量当地大气压力，自动修正测量数据。

- 升降臂升降过程平稳无声响，升降动作包括垂直与倾斜。

- 闭口闪点搅拌采用步进式电机控制，使得A、B两种模式下的搅拌速率更加恒定与准确

- 整机具有超强抗干扰能力，高压静电点火不死机

- 独特的火焰检测电路，使火焰检测快速准确，完全地避免误检与漏检。

四、主要技术指标

1、工作电源： AC 220V±10%， 50Hz

2、温度测量： 量程：室温～300℃；

重复性：≤2℃      再现性：≤4℃

分辨性：0.1℃      精度：0.5%

3、基数参数：升温速度：符合GB/T261-2008标准；

点火方式：电子引火、气体火焰。

4、环境温度：10-40℃   相对湿度：≤8℃

5、整机功耗：不大于300W

五、工作原理：

该仪器在国家标准GB/T26-2008规定的条件下，把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。

计算机根据所采集的温度变化情况由I/O口发出指令，控制加热器，使试验油温度按一定速率上升，扫描周期、点火时间、微分检测等均实施自动控制，当闪火被测出时，计算机系统停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热，关闭火焰，油杯盖自动抬起，实验结束。

- 使用方法及操作步骤

- 测试前的准备

- 该仪器为自动仪器，在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

- 仔细阅读中华人民共和国标准GB/261-2008,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

- 按GB/T261-2008标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

- 检查仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

- 检查仪器的外壳，必须处于良好的接地状态，电源线应有良好的接地端。

- 仪器安装

- 打开仪器包装，检查仪器有无破损。

- 按装箱单核对仪器型号及配件。

- 检查仪器无误后方可进行仪器的调试。

- 机器开机准备

- 将仪器平稳的放在仪器台面上，电源线插入AC220V仪器三芯插座，应有良好的接地电源。

- 液化气或乙炔气经减压阀接入气源插孔内并检查是否漏气。（电子点火除外）

- 试验油杯用石油醚清洗干净。

- 试验步骤

- 打开电源开关，显示屏显示产品名称。见图1

- 按任意键进入工作项目界面。见图2

。                              图1

图2

3工作项目界面，在这个界面通过左右键移动光标到参数设置工作栏按ENT键进入参数设置界面见图3。

图3

4参数设置界面，在这个界面用户可以移动光标改变预置闪点温度值后确认返回到工作项目界面，再通过移动光标进入到自动运行界面见图4。

图4

（1）参数设置界面，进入该界面后用户可根据需要移动光标选择GB261-2008中的方式A和方式B两种测试方法（详情参照GB261-2008）选择，选择好之后将油杯加样放入加热浴内按降臂键关闭油杯。

（2）待油杯盖关闭后，一边调整箱体右上角灰色旋钮（点火头火焰调整，顺时针火焰增大，逆时针减小），一边按回车键电子点火。待火焰点着后将火焰调整到实验要求的大小。

（3）按右键启动整个实验过程即可。实验过程见图5

图5

（4）实验结果，仪器按照用户设置的预期闪点进行实验检测到闪点之后自动关闭煤气，打开油杯盖，打印实验结果，屏幕锁存气压修正后的实验结果并进行强力风冷为下一个实验做准备。见图6

图6

（5）预置闪点值对测试过程影响说明：

  - 本仪器在预期闪点前23℃开始检测，预期闪点小于110℃温度每升高1℃检测一次，预期闪点大于110℃温度每升高2℃检测一次，检测到预期闪点后23℃为止。

  - 闪点在预期闪点±5℃内合格（含5℃度）。

  - 闪点在预期闪点±5℃-23℃为偏高或偏低。

  - 闪点在预期闪点±23℃外为过高或过低。

  - 以上几种闪点检测后，仪器均打开油杯盖，关闭煤气，强制风冷，屏幕锁存气压修正后的实验结果，打印提示，并为下一次试验做准备。

  - 实验结束后用户按返回键进行下一个实验过程参照图6

七、仪器的校准说明

仪器出厂前已经过厂家校准以及严格测试，当仪器需要重新校准时应在制造厂商的指导下进行，否则会破坏仪器出厂时初始值，影响仪器正常使用。（需要校准时候请联系厂商进行电话指导）见图7

图7

八、该仪器具备手动测试功能，具体操作方法请用户参照自动测试。

九、 仪器维护。

| 序号 | 故障原因 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开电源，液晶屏无显示 | 检查电源是否插好。 |  |
| 2 | 试验重复性误差较大 | 进入手动运行将升降臂升起，手动升温，检查搅拌是否正常。 |  |
| 3 | 1、不加热 2、点不燃点火嘴 | 1、电阻丝断 2、气路堵塞 |  |
| 4 | 升降臂不升或不降或不停 | 光电检测失灵。 |  |