BZC全自动变比测试仪 使用说明 扬州市菲柯特电气有限公司

一、产品简介 用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我厂采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪，它具有体积小，重量轻，精度高，稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。 二、主要功能及特点 1、自动测量接线组别。 2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。 3、自动切换相序。 4、自动切换量程。 5、自动校表。 6、输入标准变比后，能自动算出相对误差。 7、一次测量完成，自动切断试验电压。 8、测量结果自动保存，可打印出测试数据，并可存储20次历史测量数据。 三、主要技术指标 1、变比测量范围：1～10000 2、组 别： 1～12点 3、精 度： 1～10000 0.2级； 4、电 源：AC220V ±10%，50Hz 5、使用环境温度：－5℃～40℃ 6、使用环境湿度：＜85% 7、体 积：430×320×215 mm3 8、重 量：5kg 四、面板示意图如图一所示。 变比组别测试仪 图一 五、操作方法 1、联线： 关掉仪器的电源开关，仪器的A、B、C接变压器的高压端，小a、b、c接低压端。如图二所示： 图二 变压器的中性点不接仪器，也不接大地。接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。 注意：切勿将变压器的高低压接反！ 2、打开仪器的电源开关，稍后液晶屏上出现主菜单，如图三所示: 图三 此时可 按"↑"键，选择功能菜单。 按"确认"键，执行相应功能。 注：选中菜单，菜单文字反向显示（黑底白字）；按下按键，放开按键，为一次按键的输入。 3、接法设置，进入接线方法设置后，液晶屏显示如图四所示： 图四 此时 按"↑"键选择接法（单相，Yy、Y/d、Dd、D/y）。 按"确认"键保存接法，返回主菜单。 注：测量三相变压器时，不知道接线方法，请选择Dy。 4、设置变比，进入变比设置后，液晶屏显示如图五所示： 图五 此时 按"→"键选择数据位，选中的数据反向显示。 按"↑""↓"键修改数据。 选中数字后， 按"↑""↓"键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0。 选中小数点后 按"↑""↓"键，小数点循环移动。 按"确认"键保存数据，返回主菜单 5、开机预热5分钟后，可开始测量，测量完成后，显示如图六所示： 图六 每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存20个数据，超过20清除全部数据，并从1开始。 第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。 第二行为组别。 第三行左边为AB相的变比，右边为AB相的相对误差，以下依此类推。 如果测单相变压器，只有前三行显示。 如果实测变比的相对误差大于10%显示"＞10%"，如果实测变比的相对误差小于－10%，显示"＜－10%" 按"↑"键，查看数据。 按"←"键，进入打印菜单，可打印本次数据。打印全部数据，可清除全部历史数据。 按"确认"键，返回主菜单。 六、注意事项 1、在测量期间，人切不要触摸试品。 2、如果测试线短路，高、低压接反，会熔断保险丝。保险丝熔断后，如果进行测量，液晶屏会显示"正在测量，请等待！"的字样，然后停住。此时，请关机，更换相同容量的保险丝，重测。 3、连线要保持接触良好，仪器应有良好的接地！ 4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 5、仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远时，请按复位键，或者关掉电源，然后重新操作。 6、如果液晶屏没有字符显示，或颜色很淡，可调节亮度电位器至合适的位置。 7、在阴暗的地方工作，可以打开背光。 8、仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。 七、产品清单 1、测试仪 一台； 2、电源线 一根； 3、测试线 一套； 4、产品使用说明书 一本； 5、合格证 一份。 扬州市菲柯特电气有限公司 电话 0514-89791802