DJYC电动机经济运行测试仪

使用说明书

扬州市菲柯特电气有限公司

1、 用户注意事项:	- 2 -

1.1 安全事项：	- 2 -

1.2 使用事项：	- 2 -

2、概    述	- 2 -

2.1 主要技术和特点：	- 3 -

2.2 主要技术性能：	- 3 -

3、主要技术参数	- 4 -

3.1.测试项目:	- 4 -

3.2.量程范围；	- 4 -

3.3.测试精度：	- 5 -

3.4.其它参数指标:	- 5 -

4、操作面板及输入输出端口介绍	- 5 -

5、接线	- 7 -

6、 使用操作步骤：	- 7 -

6.1	设置	- 7 -

6.2  测试	- 7 -

7、  RS232 通信	- 7 -

8、 仪表充电	- 7 -

9、 售后服务	- 7 -

# 1、 用户注意事项:

使用本仪表前，请仔细阅读本章内容！

## 1.1 安全事项：

本仪表只能使用本公司提供的专用充电器，否则可能引起产品和电池损坏。

当对用电设备进行带电接线时，应按带电操作规程要求进行，注意安全防护。

在电线裸露情况下，电流互感器钳口金属部分切勿与之接触，以免发生事故。

## 1.2 使用事项：

使用RS232串口通信时先关闭电源，通信过程中不要插拔，否则可能损坏串口装置。

注意保持电流互感器钳口清洁和严密闭合，有油腻污垢应立即清除，避免钳口闭合不严降低测量精度。

仪表使用和携带过程中须避免强烈的持续震动。

仪表与打印机操作请按说明书正确要求进行。

SD卡务必格式化成FAT16的格式，否则数据不能存入。过多的数据请及时用电脑备份后删除，以免影响存盘速度。用户重要数据请不要放在此卡中，以免数据丢失。

# 2、概    述

DJYC型电动机经济运行测试仪是根据当前节电工作的要求，运用先进的ARM+DSP技术，采用大规模集成电路，贴片技术，集多项国内首创的电机测试技术科研新成果的高科技、智能化、多功能通用分析测试分析仪表，仪表适用于三相异步电动机经济运行、电能平衡、无功功率补偿、电网谐波分析等节电工作和电网改造工作的综合性测试。可在线快速检测、计算、显示测试的各项数据，是目前国内进行节电检测、分析、最为先进的测试工具。是贯彻《GB 12497-2006三相异步电动机经济运行》国家标准和开展各项节电工作综合测试的首选仪表。

## 2.1 主要技术和特点：

仪表采用大屏幕彩色液晶显示器，显示信息量大，内装锂电池可连续工作8小时，以方便现场测试，数据输出接口有RS232和电脑连接，随机可配热敏打印机，具有SD卡接口，信息存储量大，可在电脑上用USB接口读入电脑，由电脑打印输出数据。仪表设置了完备的数据设定功能，供打印各种测试设备标识或编号。具有带电池的日历实时时钟，内存180余类近7000种电机参数供用户调用。

## 2.2 主要技术性能：

电压、电流0.5级、有功功率、无功功率、功率因数1.0级。

以每秒一次的刷新速度同时测量三相电压电流，有功无功，50次电压电流谐波和波形畸变率，具有四象限有功、无功电量累计功能。

能对单相、三相三线、三相四线制用电设备或三相异步电动机进行不断电在线检测；电压500V内，电流500A内可直接测试。可以显示电压、电流的波形，并实时刷新。

采用0.2级高精度钳式电流互感器，能以单瓦计、二瓦计、三瓦计方式接线测试。

采用480×800点阵7寸彩色液晶显示器，显示信息量大，一屏能同时显示多种参数。

仪表具有一机多用的优越性能和极高的性价比，已成为各用电单位配备的常规电能分析测试仪表。

## 3、主要技术参数

## 3.1.测试项目:

3.1.1、常规测试显示打印项目：

交流电压、交流电流、有功功率、无功功率、功率因素、电网频率、正反向有功无功电量。

3.1.2、电机经济运行测试显示打印项目：

电机额定参数，空载参数、无功经济当量、电机负载参数、额定综合效率；以及对应当前负载下的电机负载率、效率、功率因数、综合效率。

3.1.3、谐波测试显示打印项目：各相电压1～50次谐波含有率，各相电流1～50次谐波含量,各相电压谐波总畸变率，各相电流总谐波含量

3.1.4、无功功率补偿测试显示打印项目：

补偿前实测的有功功率、电流、电压、功率因数、预期补偿后的功率因数、补偿电容量、无功经济当量、节约的有功功率。

## 3.2.量程范围；

交流电压         50～700V（500V以上可外接PT）可定制1140v

交流电流         0.5～600A（500A以上可外接CT）

功率因数         0～±1

有功功率         0.03～750 kW

无功功率         0.03～750 kvar

正向有功电量     0～99999.999 kW·h

反向有功电量     0～99999.999 W·h

正向有功电量     0～99999.999 kvar·h

正向有功电量     0～99999.999 kvar·h

累计时间         0～99天23时59分59秒

电网频率         10～65 Hz

## 3.3.测试精度：

电压、电流         0.5级±1个字

功率               1.0级±1个字

功率因数           1.0级±1个字

低功率因数下绝对误差  ＜±0.005 （功率因数＜0.5时）

频率               ±0.2Hz

## 3.4.其它参数指标:

外型尺寸:250×163×72(mm)

重量:    1.4  kg

功耗:    小于8W

# 4、操作面板及输入输出端口介绍

4.1 操作面板（见下页）

中间为7寸彩色液晶显示屏。

1＃、2＃、3＃、4#、5＃、6＃键为屏显提示选择键。

测试键、设置键、存取键、打印键。

4.2、工作电源和输入端口（见下图）

① “U1”： A相电压输入插座,黄色线夹

② “U2”： B相电压输入插座,绿色线夹

③ “U3”： C相电压输入插座,红色线夹

④ “N ”： 零线电压输入插座,黑色线夹(电压测量参考点)

⑤ “I1”： A相钳形电流互感器输入插座 黄色

⑥ “I2”： B相钳形电流互感器输入插座 绿色

⑦ “I3”： C相钳形电流互感器输入插座 红色

⑧  DC 8.4V电源插座；

⑨  仪表电源开关

4.3 输出端口（见下图）

①  RS232串行接口：打印机连接、电脑通讯两用；

②  SD卡插座

5、接线

5.1 接线前注意事项：

5.1.1、 电压和电流相位要对应，即电压A相对应电流A相，，接错将会造成有功，无功，功率因数错误，另外二相以此类推。

5.1.2.、 电流钳按照钳口上的箭头方向夹在被测导线上，电流钳方向不能搞反，电流方向电源端流向负载端，反了将会造成有功功率变成负数。

5.2 接线图例（请按照测试对象的要求按下列图示接线）。

5.2.1 单相接线

5.2.2 、三相三线接线（没零线）

5.2.3 三相四线接线 （有零线）

# 6、 使用操作步骤：

仪表操作采用中文提示式菜单，通过“上移、下移、左移、右移”键选择需要的项目，并按确认键进入。

所有设置的参数都保留在非易性存储器中，用户下次如无需改变参数则不必重新设置。

## 设置

按设置按钮进入设置项目选择。

6.1.1接线设置

选择接线设置，按确定键进入设置接线方式选择状态，按“↑↓”键选择仪表实际的接线方式同屏幕显示图形一致。按返回或直接按设置按钮进入下一项设置（以下略）。

6.1.2 基本参数设置

按“↑↓”键选择需要设置的项目

⑴ 测试编号

用户在测试前可以将本次测试编号输入，打印及SD卡存盘,方便用户确认被测设备。

按“↑”或“↓”键可以改变选中的字符。范围0-9、A-Z。按“→”键，设置下一个字符。一共可以输入10个字符。

⑵ 平均周期

用于测试对象变负载场合，用户根据负载变化的周期选择合理的平均值周期，可以测得合理的平均值参数。

按“↑”或“↓”键可以改变数值。范围5-600秒

⑶ 打印间隔

自动打印间隔时间，用户连上打印机时，可自动打印出当前屏幕选择的各种电参数。

按“↑”或“↓”键可以改变数值。范围1-90分

⑷ 自动打印

连接打印机时，用户需要定时打印参数时可以将此项设置成“ON”，并选择打印时间，如连接电脑或其他RS232设备进行数据交换时，则必须将此选项设置成“OFF”，否则将影响RS232串口的正常通信。

按“↑”或“↓”键可以改变“ON”或“OFF”。

⑸ 存盘时间

用户需要将数据存入SD卡时的自动存盘间隔时间，存盘的数据内容同打印机打印时间设置。仪表会自动识别SD卡插入与否。

按“↑”或“↓”键可以改变数值。范围5-600秒

⑹  PT倍率、CT倍率

使用外接电压或电流互感器时使用，仪表根据倍率自动与测量数据相乘得到二次值。如电压互感器变比是10000:100，请输入比值，即10000/100=100.0。电流互感器同理。

没有使用互感器，务必设置成“1.000”。

按“↑”、“↓”键改变数值，按“→”移位，按“.”加小数点。范围1.000-9999

⑺ 日期时钟

仪表内部基准时间，带电池的万年历实时时钟。

按“↑”、“↓”键改变数值，按“→”设定下一个参数。

6.1.3 电机检索

仪表内存180大类的电机，每大类有几十到几百台电机参数。

按“↑↓”切换大类或小类。

大类：根据用户被测的电动机型号或用途按按“↑”、“↓”键，确定在哪一个大类里。也可以查看附录《三相异步电动机系列号及用途明细表》再按“↑↓”切换到小类，选择具体哪台电机。

左边的窗口列出该系列电机的具体型号，右边的窗口列出所选电机在大类的位置以及具体参数。

大类中电机存放的规律是，极数优先，其次功率优先，用户可以根据被测电机的极数和额定功率快速找到该台电机。 选定后按保存键保存。

6.1.4 经济运行

⑴ 输入功率

⑵ 输入电压

⑶ 输入电流

以上三项参数为模拟计算电机是否经济运行使用。用户如通过其他仪器测试得到该三项数据，可以手工输入用以判断电机是否经济运行。

如电机通过电机检索得到，并按保存键，那么此三项数据为该台电机在额定负载时的参数，即U1=Un,P1=Pn/En,I1=In。

⑷ 额定功率

⑸ 额定电压

⑹ 额定效率

⑺ 额定电流

⑻ 空载功率

⑼ 空载电流

以上6项参数，如在电机检索中没有查到的特殊电机，或通过其他途径得到这些参数，可以通过手工输入这些参数从而进行电机经济运行测试判别。

⑽ 无功经济当量

取值范围按《GB12497-2006》国标规定：根据负载在电网中的位置取值：发电厂母线直配工厂0.02-0.04；二次变压0.05-0.07；三次变压0.08-0.10；当企业功率因数已补偿至0.9以上时，取0.02-0.04。

仪表出厂设置成0.04。

6.1.5 电机特性

根据用户所设置的电动机参数，显示被测电机的负载率从1.2到0时的各P2(β)、η1(β)、P2(β)、I1(β)、COSΦ(β)、ηc(β)曲线。用以估算电机是否经济运行。

6.1.6 无功补偿

⑴ 电压  同经济运行(同一变量)设置

⑵ 电流  同经济运行(同一变量)设置

⑶ 有功功率 同经济运行(同一变量)设置

⑷ 功率因数 根据以上三项参数自动计算得到

⑸ 预期补偿功率因数  设定补偿后功率因数预置值，出厂设置成0.95

⑹ 无功经济当量  同经济运行(同一变量)设置

6.1.7 系统设置

⑴ RS232通信波特率: 打印机串口同电脑共用，如需改变波特率，请用户同时改变打印机的波特率和电脑的通信波特率，出厂默认 19200 （数据8位，无校验，1位停止位）

⑵ SD卡存盘格式: 暂时定为 *.TXT格式，根据用户需要可改变格式。

⑶ 显示器电源选项：为了节电和保护液晶显示器，设置了几种时间的降低液晶显示亮度的保护方案和一直亮着供用户选择。出厂默认“1分钟后”。

⑷ 恢复出厂默认值：

按“ok”后以下参数恢复出厂默认值:

10位测试编号清成“空”

PT倍率=1.000

CT倍率=1.000

平均值周期=5秒

打印间隔时间=10分

SD卡自动存储间隔时间=60秒

自动打印=“OFF”

接线方式=三相四线制

RS232波特率=19200

显示器电源选项=1分钟

无功经济当量=0.04

无功补偿预期功率因数=0.95

6.1.8 帮助信息

有关售后服务的联系方式。

6.1.9 工厂设置

制造厂出厂校验精度使用(需要密码进入)。

## 6.2  测试

按测试按钮进入测试显示项目 中文提示菜单。

通过“上移、下移、左移、右移”键选择需要显示和打印以及SD卡存盘的项目，并按确认键。

6.2.1 常规参数

上面第一排显示日期时钟，后面显示测试编号，右边显示电池或充电器的电压，方便用户观察是否需要对电池进行充电。

第二排 黄、绿、红、蓝四个色标分别表示为 L1,L2,L3测量通道和三相总量。

最后排的 瞬时，平均 保持 清零、扩展、返回、代表了各个按钮的功能。

瞬时键的含义为：每秒将所测试的结果刷新屏幕一次。

平均键的含义为：平均值周期内各个测试结果所得到的平均值，一个平均值周期刷新一次。平均值周期在窗口右边有数字和进度条直观显示。

保持键有效的状态下，不对屏幕的数据刷新，以方便用户观察数据，但并不影响仪表内各种参数的测试和累计。

第一个窗口前三列分别为各通道分相电压，电流，有功功率，无功功率，功率因数。第四列分别为，三相电压平均值，三相电流平均值，总有功功率，总无功功率，总功率因数。

PT、CT倍率对第一个窗口的数据有效，即为二次侧的实际数值。

第二个窗口的第一排为电网频率，第二排前面的参数是正向有功电量，后面是反向有功电量，

第三排前面是正向无功电量，后面是反向无功电量。第四排是电量从清零到现在的累计时间。

瞬时值，平均值对第一个窗口有效，保持键除了实时时钟和电网频率外都有效。

清零键：对四个电量以及累计时间，和第一个窗口的数据进行复位，重新开始计算。

按打印或存取按键可以将这些参数输出。

扩展：待用户返回改进意见作功能扩展使用。

6.2.2、经济运行

如被测设备是三相异步电动机，可以进入此选项进行国标《GB12497-2006》三相异步电动机经济运行判断。

左下面2个按钮的含义：

实测：对当前测试的电动机进行动态的分析。输入功率，输入电压，输入电流为常规参数的总有功功率，三相电压平均值，三相电流平均值，其他参数均为计算得到。

注：瞬时值，平均值，保持值对此屏有效。

模拟：对设置好的电动机参数进行经济运行判断，参数由手工设置，或电机检索得到的值。

按打印或存取按键可以将这些参数输出。

6.2.3、无功补偿

如被测设备是三相异步电动机,并且功率因数小于预期值，可以进行无功补偿测试计算。

左下面2个按钮的含义：

实测：对当前测试的电动机进行动态的分析计算，得出需要补偿的无功功率值。

注：瞬时值，平均值，保持值对此屏有效。

模拟：对设置状态下“无功补偿”设置好的参数进行模拟计算。

按打印或存取按键可以将这些参数输出。

6.2.4、谐波显示

显示50次三相电压电流谐波和总谐波。

电压谐波是指含有率，单位%，

电流谐波是指含量，单位A。

打印：根据屏幕提示选择需要打印的相别，再按打印键可打印出该相50次电压电流谐波参数。或按存取键将该相谐波参数存入SD卡中。

6.2.5、波形曲线

显示当前各相电压、电流的波形。按“↑↓”键选择显示A、B、C相别。

按2或3号键放大缩小当前电压波形，按4或5号键放大缩小当前电流波形。

锁定键停止刷屏，以方便观察。

6.2.6 矢量显示

显示当前三相电压、电流矢量图和相位及相位角,供用户判别接线正确与否。

7、  RS232 通信

和电脑连接时必须将自动打印项处于“OFF”,仪表根据通信规约的约定和电脑主机进行数据交换。

用户如需要通信规约生产厂可提供。

# 8、 仪表充电

仪表内装有锂电池组，以确保在现场没有所需电源的情况下，仪表仍可工作，电池充足后可工作8小时，随使用时间的延续，电池充电的次数会增加，电池电量会降低。在显示屏的右上角显示电池电压，当电池电量到最低一格时，应该对电池进行充电。可以将充电器插入电源插孔内，边工作边充电。仪表不在工作状态下充电，应将电源开关置“OFF”,以便缩短充电时间。为保护电池，仪表长期不用，每月对电池充电一次，电池充足后，充电器工作指示灯由红翻绿，并自动停止充电。

# 9、 售后服务

产品自发货日起保修一年。

附录：   《三相异步电动机系列号及用途明细表》

| 序号 | 电动机大类 |
| --- | --- |
| 1 | Y系列(IP44)小型三相异步电动机 |
| 2 | Y系列(IP23)小型三相异步电动机 |
| 3 | YR系列(HP44)绕线转子小型三相异步电动机 |
| 4 | YR系列(IP23)小型三相异步电动机 |
| 5 | Y系列(HF44)中型低压三相异步电动机 |
| 6 | Y系列(IP23)中型低压三相异步电动机 |
| 7 | YR系列(IP44)中型低压三相异步电动机 |
| 8 | YR系列(IP23)中型低电压三相异步电动机 |
| 9 | YD系列变极多速三相异步电动机 |
| 10 | Y-W,Y-F,Y-WF系列户外防腐蚀型三相异步电动机 |
| 11 | YX系列高效率三相异步电动机 |
| 12 | YZC系列低振动低噪声三相异步电动机 |
| 13 | YEJ系列电磁制动三相异步电动机 |
| 14 | YDX系列低谐波绕组三相异步电动机 |
| 15 | YEP系旁磁制动三相异步电动机 |
| 16 | YH系列高转差率三相异步电动机 |
| 17 | YCH型超高转差率三相异步电动机 |
| 18 | YGJ,YGH型滚筒用三相异步电动机 |
| 19 | YZ系列冶金及起重用三相异步电动机 |
| 20 | YZR系列冶金及起重用三相异步电动机 |
| 21 | ZD型锥型转子三相异步电动机 |
| 22 | ZDY型锥型转子三相异步电动机 |
| 23 | YPZC型通风机专用三相异步电动机 |
| 24 | YLM型炉用密封三相异步电动机 |
| 25 | YZL型冷却塔用三相异步电动机 |
| 26 | YLF型离心制冷机用氟里昂三相异步电动机 |
| 27 | YLF2型离心制冷机用氟里昂三相异步电动机 |
| 28 | YMG系列磨光用三相异步电动机 |
| 29 | YQS系列充水式潜水三相异步电动机 |
| 30 | YQS2系列井用潜水三相异步电动机 |
| 31 | YQSY型充油式潜水三相异步电动机 |
| 32 | QKSD型潜水三相异步电动机 |
| 33 | YSZ型双绕组内制动三相异步电动机 |
| 34 | FX系列纺织用高效三相异步电动机 |
| 35 | FGX2系列纺织用高效三相异步电动机 |
| 36 | FO型纺机专用三相异步电动机 |
| 37 | JFO3系列纺织专用三相异步电动机 |
| 38 | J系列三相异步电动机 |
| 39 | JO系列三相异步电动机 |
| 40 | JS系列中型三相异步电动机 |
| 41 | JS1系列中型三相异步电动机 |
| 42 | JS2系列三相异步电动机 |
| 43 | JR系列中型三相异步电动机 |
| 44 | JR1系列中型绕线转子三相异步电动机 |
| 45 | JR2系列绕线转子三相异步电动机 |
| 46 | JRO2系列绕线转子三相异步电动机 |
| 47 | JSL系列立式中型三相异步电动机 |
| 48 | JRL系列立式中型三相异步电动机 |
| 49 | JSL2系列立式水泵用中型三相异步电动机 |
| 50 | JRL2系列立式水泵用中型三相异步电动机 |
| 51 | JK,JK2系列高速三相异步电动机 |
| 52 | JZZ系列锥型转子三相异步电动机 |
| 53 | JDZ系列制动用三相异步电动机 |
| 54 | YM系列木工用三相异步电动机 |
| 55 | JM,JM2,JM3系列木工用三相异步电动机 |
| 56 | JQS型井用充水式三相异步电动机 |
| 57 | JQSY型充油式潜水电泵用三相异步电动机 |
| 58 | JG2系列锥型转子三相异步电动机 |
| 59 | YTD系列电梯用三相异步电动机 |
| 60 | JTD系列电梯用三相异步电动机 |
| 61 | JZR2,JZRH2系列冶金及起重用三相异步电动机 |
| 62 | JZ2系列冶金及起重用三相异步电动机 |
| 63 | JZS2系列换向器三相异步电动机 |
| 64 | JPZ2系列旁磁制动三相异步电动机 |
| 65 | JY型压缩机用三相异步电动机 |
| 66 | JGT(JO2G)系列滚筒用三相异步电动机 |
| 67 | JP2型磨光三相异步电动机 |
| 68 | JQLX型三相异步电动机 |
| 69 | J2系列三相异步电动机 |
| 70 | JR2系列中型三相异步电动机 |
| 71 | JO2系列三相异步电动机 |
| 72 | JO2-L系列小型铝线三相异步电动机 |
| 73 | JDO2系列三相异步电动机 |
| 74 | JDO2系列(8极以上)三相异步电动机 |
| 75 | JHO2系列高转差率三相异步电动机 |
| 76 | JQO2系列高起动转矩三相异步电动机 |
| 77 | YLB系列深井水泵用三相异步电动机 |
| 78 | JLB2系列深井水泵用三相异步电动机 |
| 79 | JZO2系列扛杆式制动三相异步电动机 |
| 80 | JJDO2型精密机床用多速三相异步电动机 |
| 81 | JZDO2系列扛杆式电制动三相异步电动机 |
| 82 | J3系列三相异步电动机 |
| 83 | JR3系列三相异步电动机 |
| 84 | J3-L型铝线三相异步电动机 |
| 85 | JO3系列三相异步电动机 |
| 86 | JHO3系列高转差率三相异步电动机 |
| 87 | JO3-L系列步型铝线三相异步电动机 |
| 88 | JDO3系列变极多速三相异步电动机 |
| 89 | JO4系列三相异步电动机 |
| 90 | YA系列增安型三相异步电动机 |
| 91 | YB,YB-W,YW系列隔爆型三相异步电动机 |
| 92 | YB系列中型低速隔爆型三相异步电动机 |
| 93 | YB355隔爆型三相异步电动机 |
| 94 | YBD系列隔爆型多极变速三相异步电动机 |
| 95 | JB系列中型低压隔爆三相异步电动机 |
| 96 | BJO系列中型低压隔爆三相异步电动机 |
| 97 | YBQ型压缩机用隔爆型三相异步电动机 |
| 98 | BJO系列中型低压隔爆型三相异步电动机 |
| 99 | JBRO系列隔爆型绕线转子三相异步电动机 |
| 100 | JBRO系列隔爆型绕线转子三相异步电动机 |
| 101 | JBR系列隔爆型绕线转子三相异步电动机 |
| 102 | BJO2系列船用隔爆型绕线转子三相异步电动机 |
| 103 | 2JB系列隔爆型三相异步电动机 |
| 104 | 1JB系列隔爆型三相异步电动机 |
| 105 | JBT系列防爆轴流式局部扇风机用三相异步电动机 |
| 106 | JF系列防爆型三相异步电动机 |
| 107 | JAO2系列防爆安全型三相异步电动机 |
| 108 | BJQO2系列高起动转矩隔爆型三相异步电动机 |
| 109 | JBI2,DZB系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机 |
| 110 | JB3系列隔爆型三相异步电动机 |
| 111 | BJO3系列防爆型三相异步电动机 |
| 112 | YBK系列煤矿通用防爆型三相异步电动机 |
| 113 | YBGB系列管道泵用防爆型三相异步电动机 |
| 114 | YAXJa系列摆线针轮减速机用增安型三相异步电动机 |
| 115 | YBFB系列复合防爆型三相异步电动机 |
| 116 | JBJ型绞车用隔爆型三相异步电动机 |
| 117 | BJGB系列管道泵用隔爆型三相异步电动机 |
| 118 | Y-H系列船用三相异步电动机 |
| 119 | JO2-H系列船用三相异步电动机 |
| 120 | YB-H系列隔爆型船用三相异步电动机 |
| 121 | JO3-H船用三相异步电动机 |
| 122 | JZ2-H系列三相异步电动机 |
| 123 | JZF2-H系列船用起重三相异步电动机 |
| 124 | YHLQ系列船用起货机三相异步电动机 |
| 125 | JY-H系列特种船用三相异步电动机 |
| 126 | FO系列纺织用三相异步电动机 |
| 127 | FOH系列纺织用三相异步电动机 |
| 128 | FO2系列纺织用三相异步电动机 |
| 129 | FO3型织布机用三相异步电动机 |
| 130 | JFO2系列纺织用三相异步电动机 |
| 131 | JFO2系列纺织用多速三相异步电动机 |
| 132 | FX系列纺织用高效率三相异步电动机 |
| 133 | FY系列纺织用三相异步电动机 |
| 134 | FHQQ112M-4-B纺织用三相异步电动机 |
| 135 | FJM2-21(22)-2型纺织用三相异步电动机 |
| 136 | FXM100L1(2)-2型纺织用三相异步电动机 |
| 137 | FE型纺织用制动三相异步电动机 |
| 138 | FW型纺织用三相异步电动机 |
| 139 | JS系列中型高压三相异步电动机 |
| 140 | JR系列中型高压三相异步电动机 |
| 141 | JK,JK2系列中型高压三相异步电动机 |
| 142 | JS2系列高压中型三相异步电动机 |
| 143 | JSL系列立式中型三相异步电动机 |
| 144 | JRL系列立式中型三相异步电动机 |
| 145 | JSQ系列中型高压三相异步电动机 |
| 146 | JRQ系列中型高压三相异步电动机 |
| 147 | YLF2系列离心制冷机用氟里昂冷三相异步电动机 |
| 148 | YB系列中型高压隔爆型三相异步电动机 |
| 149 | JBO系列高压中型隔爆型三相异步电动机 |
| 150 | BJO系列高压中型隔爆型三相异步电动机 |
| 151 | JB系列高压中型隔爆型三相异步电动机 |
| 152 | JSB隔离爆型三相异步电动机 |
| 153 | Y系列中型高压三相异步电动机 |
| 154 | YR系列中型高压三相异步电动机 |
| 155 | YKK系列空-空冷三相异步电动机 |
| 156 | YRKK系列空-空冷三相异步电动机 |
| 157 | YKS,YKS-W空-水冷三相异步电动机 |
| 158 | YOF气候防护型高压电动机三相异步电动机 |
| 159 | YRQF气候防护型高压电动机三相异步电动机 |
| 160 | YRKS,YRKS-W型高压三相异步电动机 |
| 161 | YFM风扇磨煤机用三相异步电动机 |
| 162 | YFM系列三相异步电动机 |
| 163 | YQMKK,YQMWK系列磨机用大型三相异步电动机 |
| 164 | JZ2a-H系列船用起重三相异步电动机 |
| 165 | YD系列多速三相异步电动机 |
| 166 | JSBZ型高压三相异步电动机 |
| 167 | YSBD型高压三相异步电动机 |
| 168 | YLB型高压三相异步电动机 |
| 169 | YRB型高压三相异步电动机 |
| 170 | YRDSB型高压三相异步电动机 |
| 171 | JRBZ型高压三相异步电动机 |
| 172 | JSZ系列大型三相异步电动机 |
| 173 | JRZ系列大型三相异步电动机 |
| 174 | JK(Z)系列大型高速笼型三相异步电动机 |
| 175 | YR大型异步电动机三相异步电动机 |
| 176 | Y系列大型三相异步电动机 |
| 177 | YK系列大型高速笼型三相异步电动机 |
| 178 | YL系列大型立式笼型三相异步电动机 |
| 179 | JRL大型三相异步电动机 |
| 180 | JSL大型三相异步电动机 |

装  箱  单

| 序 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 2 | 金士顿SD卡 | 块 | 1 |  |
| 3 | SSK飚王读卡器 | 件 | 1 |  |
| 4 | 钳形电流互感器 | 把 | 3 |  |
| 5 | 电压输入线 | 付 | 1 | 黄绿红黑各1根 |
| 6 | 充电器 | 付 | 1 | DC 8.4V 2A |
| 7 | 便携式热敏打印机 | 套 | 1 | 选件（附件另附清单） |
| 8 | 热敏打印纸 | 圈 | 2 |  |
| 9 | 附录《三相异步电动机系列及用途明细表》 | 册 | 1 |  |
| 10 | 仪表专用铝合金箱 | 只 | 1 |  |
| 11 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 12 | 产品信息保修卡 | 张 | 1 |  |