JXH-10s全自动太阳能光伏接线盒综合测试仪

使

用

说

明

书

扬州市菲柯特电气有限公司

地址：扬州市高新技术开发区

电话：0514-89791802          手机：13921918928

一、概述

JXH-10S全自动太阳能光伏接线盒综合测试仪，是我公司最新一款太阳能光伏接线盒检测的专业测试仪器，可以同时测试接线盒的压降、漏电流、以及导通直流电阻等参数，能满足20-500W接线盒（1个至6个二极管）的测试所需的要求，广泛应用在接线盒生产厂家和光伏组件生产厂家对接线盒电气性能参数的测试，以提高接线盒产品出厂的合格率和产品的质量。

JXH-10S太阳能接线盒测试仪是新一代的智能型自动多功能测试仪，相比较其他测试仪，它具有如下优点：

1：使用DSP控制，智能测试。

2：采用高速A/D转换器，测试转换在1ms内完成，从而达到快速测试。

3：采用线性电源，电压，电流稳定时间都在1ms内，而采用开关电源的测试仪都在200ms以上。

4：高速测试，因而测试数据更加准确反应被测试制品真实性能，避免了长时间加载导致的漂移。

5：多功能，本机为全自动测试仪，可以实现模拟全自动及全自动测试。

二、功能与特点

1、二极管的伏安特性，即导通压降值

2、二极管反向漏电流；

3、 通流温升试验，是通过一定工作电流和一定的时间，反复检测常温下和高温下二极管的导通压降和反向漏电流；

4、 导通直流电阻测试，可以通过测试导线的电阻值判断接线盒引线是否短芯、是否铆压可靠等；

5、 可以设置漏电流和导通压降阈值（极限值）.

三、技术指标：

- 正向压降测试IF最大30A

VF分辨率：1mV

VF精度：0.2%±1个字

- 反向漏电流测试仪VR最大200V

IR分辨率：1uA

IR精度：2%±1个字

- 接线电阻测试，测试电流同IF

RJ分辨率0.1mΩ

精度：5%

4)  二极管反接或损坏提示。

5） 工作电源: 220V±10% 50Hz

四：仪器面板功能介绍：

1.测量输入：I+、I-、U1、U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U0接入被测试品对应的接线端子。

2.显示屏：显示仪器各功能及测量结果。

3.键盘区：功能键：退出当前状态;↑↓键：

a.使菜单条上下移动; b.设置数值时，输入数字变化分别加减；长按时增加或减少的变化逐渐增大，松开键盘后，变化速度回到最小。确定键: a.确定菜单功能。b.确定输入值。内控键：功能同外控脚踏开关，正常测量时不建议使用。

1：主菜单

- 全自动测试

- 温升试验

- 调用测试文件

- 编辑测试文件

- 系统设置

2：全自动测试介绍：

a.按外控开关测试，仪器一次性自动完成太阳能接线盒的每一个二极管的压降（VF）、反向漏电流（IR）及两端连接线的接线电阻，显示各测量值，自动判断合格不合格，不合格数值后打“×’’.测试分三步：a.加1-5A电流，测试电流能否加上，判断接线盒有无二极管反接或断线

b.测试常温漏电流

c.测试通态压降

d.伏安特性测试：测试二极管通态压降

e.反向漏电测试：测试二极管反向漏电流

f.接线电阻测试:测量接线盒两端接线的-线电阻

g.温升漏电测试:连续施加导通电流，使二极管升温，再测量升温后的漏电流

e.调用测试文件:设备可以存贮20组测试条件及判断阈值组成的测试文件，测试前先选择需要的测试条件文件。

f.编辑测试文件：测试文件包含以下内容：

1)接线盒接通电流1-5A.

2)伏安特性测试（VF）电压阈值（0-10V），正向电流（IF，1-30A）

3)反向漏电测试（IR），漏流阈值（0-1mA），反向电压(VR)(0-250V)

4）温升测试，加温时间（TH 1-240秒），加温电流为伏安特性测试的正向电流IF.

5)接线测试（1-200毫欧）测试电流为IF.

g.系统设置，可以设置系统时间

五、仪器使用方法:

1测试前准备：

第一步：将接线盒两引线插头及其他测试线连接至相应的插孔，方发如下，将T+、T-两测试连接线接到接线盒内部电池片接线端子上，U1、U2……U0连续相应的接线端，如下图：

为提高测试效率，我们建议，贵公司根据生产的接线盒结构制作相应的测试夹具，本公司也可根据客户提供的产品帮助定制。

第二部：按“↑↓”键选择已经编辑的测试文件，按确定键确定，按功能键回主菜单。

第三部：按“↑↓”键选择测试项目，按确定键确定。

第四部：安装外控脚踏开关

打开仪器面板电源开关，仪器显示：

2秒钟进入主菜单：

按“↑↓”键，光标循环显示要测试的项目，按“确定”键可以进入对应的项目测试；脚踏脚踏开关通断一次完成测量。产品质量合格，测量结果不合格打×，蜂鸣器报警，测量结束。按功能键返回主菜单。

“全自动测试”——自动测试二极管额定电流下的导通压降、反向漏电流、引线导通电阻；测量步骤：按“↑↓”键光标移动到“全自动测试”，按“确定”键确定，踩脚踏开关一次测量一次，每脚踏脚踏开关通断一次完成一次测量。测试结果大于预置的阈值在对应的结果后面标记×，表示该项指标测试不合格。该值随温度变化有微小变化。测试结束后，换下一个接线盒插入，“直接进行下一个试品测试。如果需要重新设置测试条件的，按“功能”键返回主界面调节。

测量结果显示如下图：

“通流温升试验”——设置电流、电压、通流时间，通入预置的电流，并倒计时，自动测试常温和高温下的二极管导通压降和反向漏电流，判断二极管的温度漂移情况,该测试功能为测试二极管温度升高后的漏电流与二极管极温的对应关系，当几只二极管同时测试时，停止试验的条件是

- 试验时间到

- 二极管温度升高到120℃

- 高温漏电流超过设定值

该项试验为破坏性试验性质，试验时间不宜过长，漏电流不宜设置过大。二极管极温只是个参考值，当然测量准确性不是太高。测量步骤：按“↑↓”键光标移动到“温升漏电试验”，按“确定”键确定，按脚踏开关开始测试，仪器自动测试常温条件下的二极管压降值和漏电流值，并开始倒计时，屏幕实时显示当前二极管温度值，中途需要停止测试，可以按功能停止测试，倒计时到0后，一次测量结束，仪器自动重新测量一次高温下二极管压降值和漏电流值，显示测试结果，按“功能”键返回主界面。测试结果显示如下图：

“调用测试文件”-----按“↑↓”键光标移动到“调用测试文件”，按“确定”键，显示：按“↑↓”调用已编辑的测试文件1-20，按“确定”键。用户可根据本单位所需测试接线盒型号规格，编辑相应的测试文件，每个一种接线盒编辑一个文件，最多可编辑20个，以方便随时调用。显示如下图：

“程序文件编辑”-----按“↑↓”键光标移动到“程序文件编辑”，按“确定”键，按确定键移动光标，按↑↓键设置数字变化分别加减；长按时增加或减少的变化逐渐增大，松开键盘后，变化速度回到最小。按确定键移动光标，同样方法完成程序文件的编辑。

显示：

- “系统设置”-----按“↑↓”键光标移动到“系统设置”，按“确定”键，设置时间

- 仪器校准（客户请勿操作）

设置方法同程序文件编辑，该菜单除系统时间设置外，其他功能使用单位不可调用。

显示：

四、注意事项

1、同一接线盒频繁测试，可能出现二极管压降减小、漏电流加大的现象，这是因为频繁测试，二极管发热所致，这是正常现象。

2、测试的二极管的压降超过阈值，不一定是二极管质量问题，，焊接或铆压不牢会造成导通电阻加大，从而导致整个回路压降超过阈值。

3、测试导通电阻的接线必须保证可靠接触，插头插座簧片要接触可靠，过松要及时更换，以免大电流测试烧坏簧片。

4、在全自动测试功能下所测的导通电阻是接线盒引线的阻值。

5、仪器四周必须通风良好，保证散热通道畅通。

6.接线正确，红线（粗，细）和黑线（粗，细）应正确连接被测器件各测量点，仪器到被测器件测试线应尽量短一些。建议客户根据本公司接线盒结构制作相应的测试夹具

7测试时，不可接触被测器件及测试线，以免触电。

# Text boxes

JXH-10C

太阳能光伏接线盒综合测试仪

扬州市菲柯特电气有限公司

- 全自动测试

- 温升试验

- 调用测试文件

- 编辑测试文件

- 系统设置

全自动测试

接线盒导通正常

VF1:  0.034   m V

VF2:  0.036   mV

VF3:  0.210   mV ×

IR1:   46.2    V

IR2:   45.8    V

IR3:   36.9    V

RJ1:   11     mΩ

RJ2：  8.9    mΩ

×

12/09/08  11:26:26

×

×

温升漏电测试

0℃     26℃    48℃    65℃

0.034    0.042     0.071     0.165

0.036    0.048     0.068     0.171

0.210    0.310     0.484     0.650

26s

12/09/08  11:26:26

- 全自动测试

- 温升试验

3）  调用测试文件     1

4）  编辑测试文件

5）  系统设置

程序文件编辑     18

二极管个数                                    3

接线盒导通电流：                      ION= 5 A

反向漏电测试：  IR〈0.100mA           VR＝45V

伏安特性测试：  VF<0.600   V          IF =  10A

加温漏电测试：  IRH<1.000mA          TH = 60S

接线电阻测试:   RJ<100mΩ

系统时间设置

仪器校准

退出