KZC30B型智能绝缘电阻测试仪

KZC30B型智能绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行，结果由大屏幕液晶显示，并将结果进行存储。

一、主要特点

- 采用32位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。

- 自动计算吸收比和极化指数，并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。

- 输出电流大，短路电流大于5mA。

- 抗干扰能力强，能满足超高压变电站现场操作。

- 测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。

- 内附可充电电池和充电器，当不使用背光灯时，充满电可连续使用6～12小时。

二、主要技术性能

准确度：       ±(10%+5字)

测量范围：     0.1M～200GΩ

试验电压：     设定范围：  0.5KV～5KV        准确度：  5%±10V

短路电流：     >5mA

测量时间：     1分钟～10分钟（与测量方式有关）

充电电源：     180～270VAC  ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)

工作环境：     温度-10～40℃，相对湿度20～80％。

三、操作部件功能

1.L接线端

“L”为高压输出端，称为线路端，由高压电缆引至被测线端，例如接至电机绕组、电缆线芯。

2.G接线端

“G”称为屏蔽端，用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻，它接至三电极的保护环端。

3.E接线端

“E”称为地端，接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

四、注意事项及其它

请注意安全，L为高压端！E为地端,必需接大地！1T=1000G 1G=1000M

操作方法

测量操作

进入初始设置画面（图一）

5000v

电池                       28

初始设置画面（图一）

1．初始 测量图标 处于选中状态，下面显示5000v表示测量电压。

- 按↑↓键 增大/减小测试电压

- 按→键在可以使 时钟图标 存储图标 设置图标 循环处于选中状态

- 按启/停键1秒以上，启动测量，显示测量画面（图二）

5000V

## M

02’45”

05-05-24

15”  106M

01’  107M

02’  106M

10’  _____

DAR 1.00

PI   _____

Rm  107M

显示测量画面（图二）

5000v         表示测试电压

大字体105 M  表示测量的瞬时值

02’45”        表示测量过程中的时间

05-05-24 : 测量日期

15” 表示测量15秒 的数值

01’ 表示测量1分钟 的数值

02’ 表示测量2分钟 的数值

10’ 表示测量10分钟 的数值

DAR  吸收比  DAR = R60s/R15s

PI  极化比 PI   = R10m/R60s

Rm  当处于干扰强或试品容量比较大时候，Rm的数值更加真实的反映试品阻值。

（4）测量过程按启/停键，或测量结束，显示放电画面（图三）

600V

放电画面（图三）

600V放电过程的瞬时电压。在这个时候一定不要接触试品和测量线！等放电完毕，建议用户对试品进行人工放电。

（5）放电完毕之后，进入测量结果存储画面（图四）

[  007  ]

退出        存储

05-05-24

15”  106M

01’  107M

02’  106M

10’  _____

DAR 1.00

PI   _____

Rm  107M

量结果存储画面（图四）

右半部分数据与测量画面一样，请参考显示测量画面（图二）的说明

[  007  ]  ：表示测量数据存储的序号

按→键在可以使  存储 退出  007 循环处于选中状态。

在 存储 退出 处于选定状态时候按启/停键回到初始设置画面（图一）

[  007  ] 处于选中状态时候，按→键在可以移动选中的位，按↑↓键修改序号。

2．当 时钟图标 处于选中状态 。

（1） 按启/停键，进入时间显示与设置画面（图五）

2005-05-24   08:39:15

退出        设置

电池

时间显示与设置画面（图五）

（2） 退出 处于选中状态 按启/停键 回到初始设置画面（图一）

（3） 设置 处于选中状态 按启/停键 会在日期、时间下面出现小箭头

按↑↓键修改日期时间。

- 修改完毕，按启/停键 设置 会处于选中状态。

- 按→键在可以使 设置 与退出 循环处于选中状态。在修改日期时间时候，循环移动小箭头

3．当 存储图标 处于选中状态

（1） 按启/停键，进入查看存储数据画面（图六）

[ 000 ]

[ 001 ]

[ 002 ]

[ 003 ]

[ 004 ]

[ 005 ]

[ 006 ]

[ 007 ]

05-05-24

15”  106M

01’  107M

02’  106M

10’  _____

DAR 1.00

PI   _____

Rm  107M

查看存储数据画面（图六）

（2）右半部分数据与测量画面一样，请参考显示测量画面（图二）的说明

（3）[ 000 ] 到[ 007 ] 表示测量序号

（4）按↑↓键 使[ 000 ] 到[ 007 ]处于选中状态，右边显示此序号的数据

（5）按→键 翻页

- 按启/停键 回到初始设置画面（图一）

4．当 设置图标 处于选中状态

（1） 按启/停键，进入设置画面（图七）

参数设置

背光  开         声音  开

参数             序号

语言             退出

设置画面（图七）

（2）按→键   使 退出 背光 声音 循环处于选中状态。

（3）按↑↓键 改变相应的设置

（4）按启/停键 回到初始设置画面（图一）

仪器原理简介

结构

测量电压

数控调压器

0~5V		  		DC-DC

0-5KV			分压

电路

测量电路

控制器										试品输入

液晶键盘

4.2各部分功能

液晶键盘：     负责键盘、显示。

数控调压器：   采用PWM电路高效率产0-5V标准输出。

DC-DC 0-5Kv：采用升压变压器，高效转换，输出0-5kv的直流高压。具有短路保护功能

分压电路：     0-5KV的高压，转换成0-5付，便于AD采集。

测量电路：     负责数据采集，电流变换等。

控制器 ：      将所有上述模块连接，完成测量。

# 影响电阻或电阻率测试的主要因素

a．环境温湿度

一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言，表面电阻(率)对环境湿度比较敏感，而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加，表面泄漏增大，体电导电流也会增加。温度升高，载流子的运动速率加快，介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加，据有关资料报道，一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10％。因此，测量材料的电阻时，必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

b．测试电压(电场强度)

介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变，即欧姆定律对此并不适用。常温条件下，在较低的电压范围内，电导电流随外加电压的增加而线性增加，材料的电阻值保持不变。超过一定电压后，由于离子化运动加剧，电导电流的增加远比测试电压增加的快，材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见，外加测试电压越高，材料的电阻值越低，以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。

值得注意的是，导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度，而不是测试电压。对相同的测试电压，若测试电极之间的距离不同，对材料电阻率的测试结果也将不同，正负电极之间的距离越小，测试值也越小。

c．测试时间

用一定的直流电压对被测材料加压时，被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的，而是有一衰减过程。在加压的同时，流过较大的充电电流，接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流，最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高，达到平衡的时间则越长。因此，测量时为了正确读取被测电阻值，应在稳定后读取数值或取加压1分钟后的读数值。

另外，高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能，在对材料进行电阻(率)测试时，应首先对其进行消电处理，并静置一定的时间，静置时间可取5分钟，然后，再按测量程序测试。一般而言，对一种材料的测试，至少应随机抽取3～5个试样进行测试，以其平均值作为测试结果。

d．测试设备的泄漏

在测试中，线路中绝缘电阻不高的连线，往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联，对测量结果可能带来较大的影响。为此：

为减小测量误差，应采用保护技术，在漏电流大的线路上安装保护导体，以基本消除杂散电流对测试结果的影响；

高电压线由于表面电离，对地有一定泄漏，所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线，减少尖端，杜绝电晕放电；

采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体，以避免由于该类原因导致测试值偏低。

e．外界干扰

高绝缘材料加上直流电压后，通过试样的电流是很微小的，极易受到外界干扰的影响，造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小，可以忽略；电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的，大约只有20mV，况且在静电测试中均要求相对湿度较低，在干燥环境中测试时，可以消除电解电势。因此，外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时；被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施，消除外界干扰带来的影响